PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP - KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 04 (Bảo quản Trước và sau đi biển)

TÊN TRANG BỊ: TRẠM THỦY ÂM ĐO TIẾNG ỒN CHÂN VỊT МГ-512

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Xem xét bên ngoài máy 4, kiểm tra các núm điều khiển và hiệu chỉnh | 1 | 15 | Đèn pin | Găng tay | Sạch sẽ, đúng đắn |  |
| 2 | Lau chùi bụi và hơi ẩm trên mặt máy | 1 | 15 | // | Vải bông, cồn kỹ thuật | Sạch sẽ |  |
| 3 | Kiểm tra khả năng hoạt động của trạm (theo Phiếu số 01) | 1 | 30 | Phiếu số 01 | theo Phiếu số 01 | theo Phiếu số 01 |  |
| 4 | Kiểm tra mức ngưỡng báo sáng của đèn “КАВИТАЦИЯ” (mục 4.3.3 - tài liệu HDSD): - Giá trị ghi trong lí lịch, µA - Giá trị thực tế, µA | 1 | 30 | - | Găng tay | Hoạt động bình thường |  |
| 5 | Kiểm tra điện trở cách điện của máy 1-03 (mục 6.4 - tài liệu HDSD): + Rcđ (1 – vỏ) + Rcđ (2 – vỏ) + Rcđ (1 – 2) | 2 | 30 | Đồng hồ mêgaôm | Găng tay | Rcđ ≥ 10MΩ |  |
| 6 | Kiểm tra điện trở cách điện của máy 4 (mục 6.5 - tài liệu HDSD): + Rcđ (1 – vỏ) + Rcđ (2 – vỏ) | 2 | 30 | Đồng hồ mêgaôm | Găng tay | Rcđ ≥ 10MΩ |  |
| 7 | Tổng |  | 150 |  |  |  |  |

### 4. TRẠM THỦY ÂM PHÁT TÍN HIỆU SỰ CỐ МГС-30

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP - KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 01, 02 (Bảo quản Tuần, Tháng)

TÊN TRANG BỊ: TRẠM THỦY ÂM PHÁT TÍN HIỆU SỰ CỐ МГС-30

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Xem xét bên ngoài của các máy 61П, 16П, các đường cáp | 1 | 30 | Đèn pin, cờ lê, tua vít | Găng tay, vải mềm | Không bị hư hỏng cơ khí |  |
| 2 | Lau chùi bụi bẩn, hơi ẩm ở các phần bên ngoài của máy | 1 | 30 | Đèn pin | Găng tay, vải mềm | Sạch sẽ |  |
| 3 | - Mở nắp ngoài của máy có ghi chữ “КОНТРОЛЬ”, tiến hành kiểm tra theo nội dung 5.6 trong tài liệu “Hướng dẫn sử dụng” - Ấn nút “КОНТРОЛЬ”, lúc này cần phải sáng bảng đèn “+15B”, “-15B” và “THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ TRỰC CANH” (УСТАНОВЛЕН РЕЖИМ ДЕРУЖНЫЙ) hoặc “THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH - TRỰC CANH” (УСТАНОВЛЕН РЕЖИМ ПРОГРАММА - ДЕРУЖНЫЙ) | 2 | 60 | Cờ lê, tua vít, đèn pin | // | Hoạt động bình thường không báo lỗi |  |
| 4 | Tổng |  | 120 |  |  |  |  |

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP-KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 03 (Bảo quản Quý)

TÊN TRANG BỊ: TRẠM THỦY ÂM PHÁT TÍN HIỆU SỰ CỐ МГС-30

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Thực hiện các nội dung Bảo quản Tuần (theo Phiếu số 01) | 2 | 120 | Theo Phiếu số 01 | Theo Phiếu số 01 | Theo Phiếu số 01 |  |
| 2 | Tiến hành kiểm tra máy theo các mục 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 và 5.7 trong phần “Hướng dẫn kiểm tra МГС-30”: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Mục 5.1: Kiểm tra tắt thiết bị | 2 | 15 | Cờ lê, tua vít, | Găng tay | Không có hư hỏng |  |
| 2.2 | Mục 5.2: Kiểm tra bật thiết bị 16П | 2 | 15 | - | // | Không có hư hỏng |  |
| 2.3 | Mục 5.3: Kiểm tra hoạt động của thiết bị 16П ở chế độ “TRỰC CANH” (“ДЕЖУРНЫЙ”) | 2 | 15 | - | // | Không có hư hỏng |  |
| 2.4 | Mục 5.4: Kiểm tra hoạt động của thiết bị 16П ở chế độ “CHƯƠNG TRÌNH - TRỰC CANH” (“ПРОГРАММА-ДЕЖУРНЫЙ”) | 2 | 15 | - | // | Không có hư hỏng |  |
| 2.5 | Mục 5.5: Kiểm tra mạch ngắt cáp mạn phải và mạn trái | 2 | 15 | - | // | Không có hư hỏng |  |
| 2.6 | Mục 5.7: Kiểm tra điện áp nguồn độc lập | 2 | 15 | - | // | U ≥ 9 V |  |
| 3 | Kiểm tra sự đầy đủ của ZIP và tình trạng ZIP. | 1 | 30 | Đèn pin | Găng tay | Đầy đủ, nguyên vẹn |  |
| 4 | Tra mỡ (mỡ K-17) tất cả các bề mặt tiếp xúc và các chi tiết kim loại không được sơn. Khi bị bẩn hoặc bị ôxi hóa lớp mỡ trong các máy thì thay lớp mỡ theo các bước như sau: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Loại bỏ hoàn toàn lớp mỡ cũ, bằng cách dùng giẻ khô và sạch lau chùi lớp mỡ cũ | 1 | 30 | Cờ lê, tua vít | Găng tay, vải mềm, mỡ K-17 | Sạch sẽ |  |
| 4.2 | Tất cả các chi tiết bằng kim loại được lau cẩn thận bằng cồn và làm khô hoàn toàn | 1 | 30 | // | Găng tay, vải mềm, cồn kỹ thuật | Sạch sẽ |  |
| 4.3 | Tiến hành bôi lớp mỡ mới bằng chổi mềm | 1 | 30 | Chổi mềm | Găng tay, vải mềm, mỡ K-17 | Sạch sẽ |  |
| 5 | Đăng ký vào lý lịch số lượng dãy tín hiệu phát ra theo chương trình và các tín hiệu trả lời khi nhận được tín hiệu hỏi ở chế độ “Дежурный” | 1 | 30 | - | Găng tay | Có tín hiệu báo động |  |
| 6 | Tổng |  | 390 |  |  |  |  |

PHIẾU CÔNG NGHỆ BQDP-KSĐK

#### PHIẾU SỐ: 04 (Bảo quản Trước và sau đi biển)

TÊN TRANG BỊ: THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU SỰ CỐ THỦY ÂM “МГC-30Э”

| TT | Nội dung công việc | Số người | Dự kiến thời gian (phút) | Bảo đảm |  | TCKT | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P.Tiện, Dụng cụ | Vật tư |  |  |
| 1 | Xem xét bên ngoài các máy 61П, 16П, các đường cáp | 1 | 30 | Tua vít, đèn pin | Găng tay, vải mềm | Không có hư hỏng |  |
| 2 | Lau chùi bụi bẩn, hơi ẩm ở các phần bên ngoài của máy | 1 | 30 | // | // | Sạch sẽ |  |
| 3 | Tra mỡ (nếu cần) tất cả các bề mặt tiếp xúc và các chi tiết kim loại không được sơn | 1 | 30 | Cờ lê, tua vít | Găng tay, vải mềm, mỡ K-17 | Sạch sẽ |  |
| 4 | Kiểm tra khả năng làm việc của trạm | 1 | 30 | - | Găng tay | Không có hư hỏng |  |
| 5 | Tổng | 1 | 120 |  |  |  |  |